**西安市中心血站采购项目技术参数**

**一、采购内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 预算金额（元） |
| 1 | 全血血红蛋白快速检测试纸条 | 170000人份 | 510000 |

**二、技术参数**

1.耗材可用于血红蛋白测定仪，配合该设备采用广谱(光谱波长为450-650nm)分光光度法进行测定；

2.耗材透明，一次性使用，内不含化学试剂，避免环境污染；

3.配套耗材无正反面之分，可任意面向上置入托盘中进行检测，方便操作；

4.耗材有排气孔，可自动排气，避免血样产生气泡；

5.耗材出厂有效期≥2.5年；

6.耗材开封后有效期保持不变；

7.指尖或静脉血样均可，测试血样少，10ul血样即可检测；

8.耗材不受温度与湿度的影响；

9.配套设备血红蛋白值测试范围：0-25.5g/dL（0-255g/L或0-15.9mmol/L）；

10.测量精度：0-20g/dL区间误差为±0.3g/dL；≥20g/dL时，误差为±0.7g/dL。

11.厂家提供租赁给甲方20-30台设备。